Монтаж рентгенозащитных дверей:

Рентгенозащитные двери бывают откатные и распашные, и в зависимости от этого отличается способ установки. По сравнению с обычными металлическими дверьми, рентгенозащитные имеют значительный вес и достигают до 300кг в зависимости от типа открывания и свинцового эквивалента защиты. Монтаж осуществляется только на готовые, по своей жесткости, проемы!  Стены должны быть  из полнотелого кирпича, толщиной не меньше чем в половину кирпича, из бетона или из других крепких цементных блоков, толщиной не меньше 120мм. Стены меньшей толщины, а также гипсокартонные и пенобетонные перегородки усиливаются с помощью создания металлического  каркаса из уголка, данный каркас крепят к полу и к потолку. Все стены обязательно проверяются монтажниками на прочность материала, из которого они сделаны!  Короб распашных дверей устанавливается отдельно от полотна, его выставляют по уровню и прихватывают к стене, далее убеждаясь, что полотно закрывается правильно, крепят уже короб основательно. Короб крепится к арматуре, которую забивают в стену, приваривая арматуру к коробу двери в пяти местах со стороны петель и в трех, четырех местах со стороны ручки. Необходимо всегда учитывать, что со стороны петель, из-за большой нагрузки, требуется крепче крепление, которое можно получить с помощью дополнительных жгутов арматуры. Расстояние между коробом и стеной защищают рентгенозащитным наличником, обычным цементным штукатурным раствором или используют штукатурный раствор из баритового концентрата.

Монтаж рентгенозащитных дверных блоков может производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.