МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 04.06.2007 N 294

Н А К А З

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за N 1256/14523 про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур"

Свинцеві еквіваленти будівельних матеріалів, що використовуються для захисту від випромінювання

Таблиця 3

---------------------------------------------------------------------------

|  Матеріал |Густина,|Товщина|  Еквівалентна товщина матеріалу (мм) при   |

|           |г/куб.см|свинцю,|    напрузі на рентгенівській трубці (кВ)   |

|           |        |  мм   |--------------------------------------------|

|           |        |       |50 |60 |75 |100|125 |150| 180 |200 |220 |250|

|-----------+--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|     1     |    2   |   3   | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 |  10 | 11 | 12 |13 |

|-----------+--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|   Сталь   |  7,9   |   1   | - | 5 |5,5| 6 |  9 |12 |12,5 | 13 |12,5|12 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |   2   | - |10 |11 |12 |18,5|25 |  26 | 27 | 24 |20 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |   3   | - |16 |18 |19 | 23 |37 |  39 | 40 | 34 |28 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |   4   | - |22 |24 |25 | 38 |50 |  53 | 55 | 45 |35 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |   6   | - | - | - |36 | 54 |71 |  76 | 80 | 64 |48 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |   8   | - | - | - |50 | 72 |93 |100,5|108 | 84 |60 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+----+----+---|

|           |        |  10   | - | - | - | - |  - |119| 130 |140 |108 |75 |

|-----------+-------------------------------------------------------------|

|Бетон      |  2,3   |   1   | - |80 |80 |85 | 85 |85 |  85 |85 |73,5 |60 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   2   | - |160|160|160|160 |160| 155 |150| 123 |95 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   3   | - |210|210|210|220 |230| 200 |210| 168 |125|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   4   | - |320|338|355|345 |290| 283 |275| 213 |150|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   6   | - | - | - | - |  - |450| 425 |400| 305 |210|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   8   | - | - | - | - |  - |560| 550 |540| 400 |260|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  10   | - | - | - | - |  - | - |  -  |670| 485 |300|

|-----------+-------------------------------------------------------------|

|Цегла      |  1,6   |   1   | - |120|120|130|130 |130| 130 |130| 120 |100|

|повнотіла  |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   2   | - |240|240|240|240 |240| 240 |240| 195 |150|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   3   | - |360|350|340|340 |340| 340 |340| 270 |200|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   4   | - |470|455|430|430 |430| 430 |430| 335 |240|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   6   | - | - | - | - |  - |550| 570 |590| 455 |320|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   8   | - | - | - | - |  - | - |  -  |620| 505 |390|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  10   | - | - | - | - |  - | - |  -  |740| 600 |460|

|-----------+-------------------------------------------------------------|

|Баритобетон|  2,7   |   1   | - |18 |18 |18 | 20 |22 |23,5 |25 |  24 |23 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   2   | - |36 |37 |38 | 38 |38 |  44 |50 |  46 |42 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   3   | - |52 |59 |65 | 65 |65 |  70 |75 |  68 |60 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   4   | - |70 |80 |90 | 90 |90 |  95 |100|  88 |75 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   6   | - | - |   | - |  - |130| 140 |150| 128 |105|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   8   | - | - | - | - |  - |175| 188 |200| 168 |135|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  10   | - | - | - | - |  - | - |  -  |250| 208 |165|

|-----------+--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|Цегла      |  1,8   |  0,5  |100| - | - |70 |  - |84 |  -  |76 |  -  |68 |

|повнотіла  |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   1   |200| - | - |120|  - |150|  -  |130|  -  |120|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   2   | - | - | - |195|  - |260|  -  |230|  -  |190|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   3   | - | - | - |260|  - |340|  -  |310|  -  |250|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   4   | - | - | - |330|    |420|  -  |370|  -  |300|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   6   | - | - | - |450|  - |570|  -  |490|  -  |390|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   8   | - | - | - | - |  - | - |  -  |600|  -  |470|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  10   | - | - | - | - |  - | - |  -  | - |  -  |540|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  12   | - | - | - | - |  - | - |  -  | - |  -  |610|

|-----------+-------------------------------------------------------------|

|Гіпсокартон|  0,84  |  0,2  |50 | - | - |48 |  - |63 |  -  |62 |  -  |60 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,4  |110| - | - |89 |  - |120|  -  |110|  -  |105|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,6  |170| - | - |130|  - |175|  -  |155|  -  |145|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,8  |230| - | - |165|  - |220|  -  |200|  -  |180|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,0  |290| - | - |200|  - |270|  -  |240|  -  |220|

|-----------+-------------------------------------------------------------|

|Пінобетон  |  0,63  |  0,2  |84 | - | - |66 |  - |82 |  -  |92 |  -  |77 |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,4  |180| - | - |120|  - |160|  -  |145|  -  |135|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,6  |280| - | - |170|  - |230|  -  |200|  -  |180|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  0,8  |380| - | - |220|  - |280|  -  |260|  -  |230|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,0  |480| - | - |270|  - |340|  -  |310|  -  |270|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,2  | - | - | - |310|  - |400|  -  |360|  -  |310|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,4  | - | - | - |350|  - |450|  -  |410|  -  |340|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,6  | - | - | - |390|  - |500|  -  |450|  -  |380|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  1,8  | - | - | - |430|  - |560|  -  |500|  -  |410|

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |  2,0  | - | - | - |470|  - |600|  -  |530|  -  |440|

|-----------+--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|  Важкий   |  2,7   |   1   |20 | - |21 |24 |  - |28 |  -  | - |  -  | - |

|   бетон   |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   2   |40 | - |42 |48 |  - |48 |  -  | - |  -  | - |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   3   |60 | - |62 |70 |  - |70 |  -  | - |  -  | - |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   4   |80 | - |80 |94 |  - |94 |  -  | - |  -  | - |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   6   | - | - | - | - |  - |132|  -  | - |  -  | - |

|           |--------+-------+---+---+---+---+----+---+-----+---+-----+---|

|           |        |   8   | - | - | - | - |  - |172|  -  | - |  -  | - |

---------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. При визначенні свинцевого еквівалента матеріалів для значень анодних напруг, не вказаних у таблиці, можна використовувати метод лінійної інтерполяції.

2. Свинцевий еквівалент просвинцьованої гуми густиною 3,3 г/куб.см - 0,2 мм Pb, густиною 5,8 г/куб.см - 0,45 мм Pb.